HZDL-405

标准电流互感器

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、用途	4

二、结构	4

三、技术指标	4

四、自校	4

五、检定	4

六、注意事项	4

七、售后服务	5

八、附图	5

# 一、用途

作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。

# 二、结构

电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成，其原理如图2所示。

接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。L1与K1分别是一次、二次绕组的极性端，当需要穿心时La为极性端。

# 三、技术指标

温度：-5— +40℃

湿度：﹤80%

容量：5VA、COSφ=0.8-1

允许额定电流下长期工作，150A以上穿心

重量：﹤80Kg

标准电流比：5—2000A/5A

准确等级：0.05S级

体积：480mm*300mm*560mm

# 四、自校

若电流互感器有5/5或1/1电流比时，则可经常进行自校，以考核其准确度。自校线路附图3所示。

图中TX为电流互感器，Z为负荷箱。

# 五、检定

该电流互感器检定比其低两级或两级以下准确等级的互感器时，其线路附图4所示。

图中，TO为标准电流互感器，TX为被检电流互感器，Z为被检电流互感器所带的负荷。

# 六、注意事项

1、检定电流互感器时，标准电流互感器与被检电流互感器电流比必须相同。

2、严格按照图中所给出的线路接线。

3、检定互感器之前，须先测试负荷箱是否准确。

4、检定过程中，严禁二次绕组开路。

5、检定互感器之前需选退磁，建议使用闭路退磁

退磁完毕在切断电源之前，应将二次绕组短接。

6、带升流器电流互感器的接线原理图与上述的接线图大致相同，只是升流器的输出绕组与互感器的一次绕线是同一绕组，其余均相同.

# 七、售后服务

凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务：

1、仪器自售出之日起三个月内，如有质量问题，由我公司免费更换新仪器，但用户不能自行拆机。

2、仪器二年内凡质量问题由我公司免费维修。

3、仪器使用超过二年，我公司负责长期维修，适当收取材料费。

4、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成自损我公司不负责任。

# 八、附图

一、升流器结构原理图	       二、电流互感器结构原理图

三、电流互感器自校线路图      四、电流互感器检定线路图

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317